Kalwaria Zebrzydowska, dnia 8 maja 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

SPZOZ.ZP.1.2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z przetargiem nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

Zapytanie nr 1 dotyczy Zadanie nr 1 – Minimalne parametry techniczne – L. p. 6
Czy Zamawiający zgodzi się  na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem cyfrowym o wielkości piksela wynoszącej 127 µm? Różnica 1µm jest znikoma względem wymaganej przez Zamawiającego wartości.

Odp : Jeżeli aparat będzie spełniał pozostałe parametry wymienione w specyfikacji, zamawiający zgodzi się na detektor cyfrowy o wielkości piksela wynoszącej 127 µm .

Zapytanie nr 2 dotyczy – Zadanie nr 1 – Minimalne parametry techniczne – L. p. 6

Czy Zamawiający zgodzi się  na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem cyfrowym o wadze 3,2 kg? Proponowana przez nas wartość różni się minimalnie od wymaganej przez Zamawiającego i jest nie odczuwalna przez użytkownika detektora.

Odp : Nie . Zamawiający nie dopuszcza detektora o większej wadze.

Zapytanie nr 3 dotyczy Zadanie nr 1 – Minimalne parametry techniczne – L. p. 6

Czy Zamawiający zgodzi się  na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem bez pamięci wewnętrznej do przechowywania zdjęć? Pragniemy zauważyć, że w przypadku wykonywania zdjęć z pamięcią detektora nie ma możliwości bezpośredniego łączenia wykonanego zdjęcia z danymi demograficznymi pacjenta i rodzajem ekspozycji, co w przypadku wykonywania kilku zdjęć różnym pacjentom niesie ze sobą duże ryzyko popełnienia błędu  niepoprawnego przypisania obrazu. Taki sposób akwizycji jest niezgodny z polskimi regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu przechowywania i archiwizacji danych oraz sposobu identyfikowania badania z danymi osobowymi pacjenta.

Odp. Nie. Zamawiający nie zrezygnuje z wewnętrznej pamięci detektora. Wewnętrzna pamięć detektora służy ułatwieniu pracy a detektor nie będzie pełnił funkcji przechowywania i archiwizacji.

Zapytanie nr 4 dotyczy Zadanie nr 1 – Minimalne parametry techniczne – L. p. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania detektora z oprogramowaniem sterującym detektorem wyprodukowanym przez innego producenta niż detektor? Wymóg jednego producenta nie posiada żadnego uzasadnienia klinicznego i służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji w postepowaniu.

Odp : Nie. Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie do postępowania detektora z oprogramowaniem sterującym detektorem wyprodukowanym przez innego producenta niż detektor. Wymóg posiada uzasadnienie techniczne.