|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ** | **RODZAJ DOSTAWY** | **ILOŚĆ** | **PARAMETRY** |
| 1 | Zakup rękawiczek jednorazowych  | 21 pudełek x100 sztuk | Zakup rękawiczek jednorazowych (M7-8) 21 pudełek  |
| 2 | Zakup 5 lamp bakteriobójczych przepływowych | 5 sztuk | Typ lampy: na statywie przejezdnym (przewód z wtyczką do kontaktu)Napięcie zasilania: 230V, 50HzMoc pobierana z sieci: 80 WTyp promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV36W lub HNS-L 36WTrwałość promienników (h): 9000 hWydajność wentylatora: 80 m3/hPrzepływ powietrza: 35 m3/hDezynfekowana kubatura: 90 m3Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 35 m2Głośność wentylatora: < 20 dBKlasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: ITyp obudowy: IP 20Klasa dla środowiska medycznego: B - homeGrupa wg PN-EN 55011 Clause 5: 1Zgodność z PN-EN 60601-1: TAKWymiary kopuły: 890 x 215 x 140 mmGabaryty – wersja mobilna M: 600 x 1070 x 600 mmWaga – wersja mobilna M: 12,7 kgZaawansowany licznik czasu pracy: TAK2-letnia gwarancja,Powszechna dostępność części zamiennych,Dostawa |
| 3 | Zakup 3 sterylizatorów powietrza dla powierzchni > 60 m2 | 3 sztuki | Oczyszczacz powietrza / sterylizator powietrza do powierzchni > 60m2Do pracy ciągłej, w obecności pacjentów.Obieg powietrza: WymuszonyWydajność obiegu powietrza 165m³ / hPowierzchnia pomieszczenia > 60 m2Pozycja pracy: StojącaMasa: do 15 kgHałas < 38 dBGwarancja 24 miesiąceDostawa |
| 4 | Zakup 1 sterylizatora powietrza dla powierzchni <30 m2 | 1 sztuka | Oczyszczacz powietrza / sterylizator powietrza do powierzchni ok. 30m2Do pracy ciągłej, w obecności pacjentów.Obieg powietrza: WymuszonyWydajność obiegu powietrza 85m³ / hPowierzchnia pomieszczenia ok.30 m2Pozycja pracy: StojącaMasa: do 15 kgHałas < 28dBGwarancja 24 miesiąceDostawa |
| 5 | Zakup 5 stacji pomiaru temperatury z bezdotykową dezynfekcją rąk | 5 sztuk | Wolnostojąca bezdotykowa stacja do dezynfekcji dłoni z pomiarem temperatury ciała za pomocą wbudowanego czujnika temperatury. Bezdotykowe, automatyczne dozowanie płynu dezynfekcyjnego.Wyposażenie w czujnik zbliżeniowy wykrywający dłonie Wbudowany wyświetlacz do odczytu temperatury. Czas pomiaru – 1 sekunda Dokładność 0,2 ° C Tryb czuwania – oszczędność energii Sugerowana odległość pomiaru 1-10 cm W przypadku podwyższonej temperatury sygnalizacja dźwiękowa i wizualnaKolor białyGwarancja 24 miesiąceDostawa/ montaż |
| 6 | Zakup 2 aparatów EKG | 2 sztuki | Ekran dotykowy: LCD IPS 10,1”Pamięć wewnętrzna: 100 000 badańWydruk na papierze termicznym do wyboru: rolka 210mm, rolka 112mm lub składanka A4Wirtualnie wyświetlana klawiatura alfanumerycznaPraca w trybie ręcznym i automatycznymPełna detekcja kardiostymulatorówWbudowana drukarka termicznaMożliwość podłączenia drukarki zewnętrznej poprzez USBMożliwość wydruku badania na dowolnej drukarce sieciowej Wi-FiTryb „uśpienia” celem oszczędzania bateriiWbudowany moduł automatycznego zamawiania akcesoriówMożliwość synchronizacji wielu aparatówModuł zdalnego serwisu, tzw. asystent online (diagnostyka aparatu i wsparcia techniczne na odległość przez internet)Bezprzewodowy moduł transmisji szyfrowanej zapisu EKG do elektrokardiografuSzyfrowanie danych przechowywanych w aparacieDedykowany do pracy z pacjentami o wysokim stopniu niepełnosprawności (disabled ready)Możliwość podpięcia bezprzewodowej myszki i klawiaturyOpcja klonowania ekranu za pomocą portu HDMICzęstotliwość próbkowania: do 40 000 HzEksport / Import badań: HL7, DICOM, Cloud, PDF, XML, SCPInterfejs: WI-FI/LAN, BLUETOOTH, HDMI FULL HD, USBx3, KARTA SD, drukarki siecioweCzas pracy na baterii: ok. 8hBlokada ekranu dotykowego bez konieczności wyłączenia aparatu celem dezynfekcji urządzenia.Moduł do pomiaru SpO2Elektrody kończynowe 4 sztukiElektrody przyssawkowe przedsercowe 6 sztukKabel EKGmin. rolka papieru o szerokości 210 mm Wózek do aparatu EKGDostawa, szkolenieGwarancja 24 miesiące |
| 7 | Zakup 3 elektronicznych aparatów do mierzenia ciśnienia | 3 sztuki | Typ ciśnieniomierza automatyczny naramiennyWykrywanie arytmii Metoda pomiaru oscylometrycznaRozdzielczość pomiaru 1 [mmHg]Zakres pomiaru ciśnienia 0 do 299 [mmHg]Zakres pomiaru tętna 40 do 180 [uderzeń/min]Dokładność pomiaru ciśnienia+/- 3 mmHgDokładność pomiaru tętna+/- 5% odczytuPamięć 2 x 100 pomiaryMankiet Zasilanie 4 baterie lub zasilacz Wyłączanie automatyczneWskaźnik niskiego poziomu bateriiDostawaGwarancja 36 miesięcy |
| 8 | Zakup 4 worków ambu z wyposażeniem dla dzieci  | 4 sztuki | Kompletny resuscytator silikonowy wielokrotnego użytkuSilikonowy materiał Zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru.Prosty demontaż (bez użycia narzędzi).Wyposażenie w zawór bezpieczeństwa 35 cm H2O.Przeźroczyste maski silikonoweMankiet uszczelniający maskę.Nakładki ułatwiające uszczelnienie maski w trudnych sytuacjachZaczepy na nakładkach umożliwiające przypięcie maski do głowy pacjentaw komplecie: rezerwuar tlenu i maski w odpowiednich rozmiarach dla dzieci  |
| 9 | Zakup 4 worków ambu z wyposażeniem dla niemowląt  | 4 sztuki | Kompletny resuscytator silikonowy wielokrotnego użytkuSilikonowy materiał Zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru.Prosty demontaż (bez użycia narzędzi).Wyposażenie w zawór bezpieczeństwa 35 cm H2O.Przeźroczyste maski silikonoweMankiet uszczelniający maskę.Nakładki ułatwiające uszczelnienie maski w trudnych sytuacjachZaczepy na nakładkach umożliwiające przypięcie maski do głowy pacjentaw komplecie: rezerwuar tlenu i maski w odpowiednich rozmiarach dla niemowląt |
| 10 | Zakup 11 parawanów medycznych 1 skrzydłowych | 11 sztuk | Jednoskrzydłowy parawan medyczny na kółkachWysokość > 180 cmSzerokość: > 90 cmSkóropodobny materiał do zastosowań medycznych/ Płyta PCV do zastosowań medycznychWysoki poziom zmywalności,Możliwość wykonania dezynfekcji środkami medycznymi Kolor do uzgodnienia z zamawiającymKonstrukcja parawanu w kolorze białym/szarym |
| 11 | Zakup 5 parawanów medycznych 2 skrzydłowych | 5 sztuk | Dwuskrzydłowy parawan medyczny na kółkachWysokość > 180 cmSzerokość: > 2x 90 cmSkóropodobny materiał do zastosowań medycznych/ Płyta PCV do zastosowań medycznychWysoki poziom zmywalności,Możliwość wykonania dezynfekcji środkami medycznymi Kolor do uzgodnienia z zamawiającymKonstrukcja parawanu w kolorze białym/szarym |
| 12 | Zakup 2 defibrylatorów  | 2 sztuki | Tryb półautomatyczny defibrylacjiDefibrylacja dwufazowa niskoenergetycznaMożliwość defibrylacji dorosłych i dzieciKomunikaty głosowe i tekstowe prowadzące przez wszystkie czynności ratowniczeInterfejs graficzny z podświetlanymi ikonamiMonitor LCD z wyświetlaniem krzywej EKGPamięć wewnętrznaWbudowany port IR do przesyłania danych do komputeraAutomatyczny testZasilanie bateryjneCzas pracy z baterii: 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji, 13 godzin monitorowania, 5 lat w trybiegotowości do użyciaWskaźnik sprawności aparatu / rozładowania bateriiOdporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczneW zestawie:Elektrody dla dzieci do defibrylatora AEDElektrody dla dorosłych do defibrylatora AED Dostawa/szkolenieGwarancji na defibrylator > 5 latOkres trwałości elektrod i baterii 5 lat |